ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

за изпълнение обществена поръчка с предмет:

„ДОСТАВКА НА СПОРТНА ЕКИПИРОВКА, ФИТНЕС И ТЕРАПЕВТИЧНО ОБОРУДВАНЕ ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

Обособена позиция № 2: Доставка на терапевтично оборудване по технически спецификации

В изпълнение на проект: „Безгранично здраве чрез спорт и сътрудничество – обединени в битката срещу заболяванията“ по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България, Приоритетна ос: 5, Код на проекта: 16.5.2.063, с водещ партньор: Териториална административна единица – Хършова, Румъния“

**Съдържание**

[1. Описание на предмета на поръчката 3](#_Toc508210349)

[2. Описание на оборудването предмет на доставка 3](#_Toc508210350)

[3. Изисквания към изпълнението на договора 5](#_Toc508210351)

[4. Гаранционен срок 6](#_Toc508210352)

## Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка е с предмет „Доставка на спортна екипировка, фитнес и терапевтично оборудване по четири обособени позиции“, в изпълнение на Проект № 16.5.2.063 “Безгранично здраве чрез спорт и сътрудничество – обединени в битката срещу заболяванията“, финансиран по Договор № 47404/03.04.2017 г. по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и Националния бюджет на Република България (Проекта).

Настоящите Технически спецификации съдържат описанието на оборудването и изискванията на Възложителя към изпълнението на договора за обществена поръчка по **Обособена позиция № 2: Доставка на терапевтично оборудване по технически спецификации**.

## Описание на оборудването предмет на доставка

| **№** | **Артикул** | **Код по CPV**  | **Характеристики** | **Единична цена – прогнозна стойност (в лв. без ДДС)** | **Количество** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ултразвуково устройство | 33150000-6 | Честота - 1 MHz -3 MHz;Ултразвукова мощност / в пулсиращ режим - 0 -3 W / cm2 в непрекъснат режим - 0 -2 W / см2 /;Вграден таймер;Режим на работа: непрекъснати и променящ;Честотна модулация / 100 Hz с работен цикъл от 10%; 20% и 50%;48 Hz с работен цикъл от 10%; 20%;16 Hz с работен цикъл от 10%; 20%. | 2467,30 | 1 |
|  | Устройство за магнитна терапия | 33155000-1 | Магнитен генератор с четири изхода, два от два зависими.Време на лечение 60 мин.Програмирани честоти (1 ÷ 100) HzПотребление – 900 VAВградени протоколи - 85максимална индукция от 100 гауса ; ± 20%. | 1000,09 | 1 |
|  | Мобилна маса за съхранение на устройствата | 33155000-1 | От 2 до 3 рафта;Материал – алуминий;4 ъглови колела. | 230,08 | 1 |
|  | Комбинирано устройство за електротера­пия и диагнос­тика | 33155000-1 33158200-4 | Шест вида диадинамични потока - MF, DF, CP, LP, RS, DSСъставяне с последователност от 3 различни тока.Автоматична промяна на Автоматична смяна на поляритета.Правоъгълни, триъгълни и експоненциални монофазни импулси.Широчина на импулса от 100 uS до 1000 ms. Продължителност на паузата 100 uS за 10 сек.TENS импулси с продължителност от 50 до 900 uS. Честота от 1 до 500 импулса в сек.Ток на Треберт.Средночестотни токове.Фарадични токове.Неофарадични токове.Електродиагностика с правоъгълни и триъгълни импулси. Снемане на I/T крива и автоматично определяне на реобаза и хронаксия | 5887,01 | 1 |
|  | Устройство за активно мобилизиране на раменната става | 33155000-1 | Професионално устройство с LSD монитор за активно мобилизиране на ставите на раменете. | 584,99 | 1 |

## Изисквания към изпълнението на договора

Оборудването трябва да бъде фабрично ново и неизползвано, в подходяща опаковка, с етикетиране, което отговаря на приложимите изисквания по отношение на вноса и/или разпространението на продукти на българския пазар.

Избраният изпълнител е отговорен за доставката и инсталирането (монтирането, разполагането) на оборудването, съгласно Техническите спецификации на Възложителя.

Оборудването се доставя и инсталира (монтира, разполага) на местата за инсталиране, посочени и потвърдени от Възложителя.

Изпълнителят е длъжен да уточни подробностите, касаещи транспортирането и инсталирането (монтирането, разполагането) на оборудването и да уведоми Възложителя 10 (десет) дни предварително за точната дата и час.

Задължение на Възложителя е да гарантира, че персоналът, необходим от негова страна е уведомен и ще присъства по време на доставката и инсталирането (монтирането, разполагането).

Възложителят е длъжен да уведоми избрания изпълнител при промяна в местоположението на местата за инсталиране (монтиране, разполагане) не по-късно от 5 (пет) дни преди очакваната дата на доставката.

Оборудването, което трябва да се достави, следва да бъде придружено от съответната документация, като например ръководства на потребителя, както и от оперативни ръководства или чертежи, които трябва да бъдат достатъчно подробни, така че Възложителя и неговите служители да могат да активират, поддържат, настройват или ремонтират оборудването, в зависимост от случая.

Доставката на оборудването е ‘delivered duty paid’ („доставено, мито платено” - DDP, в съответствие с INCOTERMS 2010). Задължение на избрания изпълнител е да организира транспортирането и разтоварването на оборудването от транспортните средства в мястото на инсталиране.

Разходите и рисковете, свързани с транспортирането на оборудването до местата за инсталиране (монтиране, разполагане) са за сметка на избрания изпълнител.

Избраният изпълнител има задължението да освободи стоките за износ и/или внос, както и да заплати акциз, както за износ така и за внос, и да извърши всички митнически формалности, ако е приложимо.

## Гаранционен срок

Гаранционния срок на доставеното оборудване е 24 (двадесет и четири) месеца.